Dane dotyczące pomieszczenia w bud. 27 do przystosowania na potrzeby pomieszczenia dla zamrażarek

Liczba zamrażarek -80 łącznie: 4

Liczba zamrażarek -20 łącznie: 1

Liczba lodówek: 2

Liczba dewarów: 2

Potrzeby:

Zamrażarka biobanku dr Stankiewicz:

Zamrażarka biobanku ma następujące parametry:

WxDxH: 895x980x1960 mm

Waga (pusta): 300 kg

220-240V

50Hz

Power input: 900 W

Dla powyższej zamrażarki proszę o zamontowanie podwójnego gniazdka na oddzielnym obwodzie.

Ponadto:

- zamontowanie, jeżeli to możliwe gniazd elektrycznych podtrzymujących napięcie przez krótki czas po wyłączeniu prądu (czerwone gniazda)

- zamontowanie czujnika detekcji CO2 wywzorcowany na przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO2 (czujnik progowy, ale może być też oczywiście liniowy, firma gazex).

- zamontowanie czujnika poziomu tlenu ze względu na przechowywanie dewarów z ciekłym azotem (względy bezpieczeństwa)

- zamontowanie butli z CO2 do ściany (obręcze lub inny sposób)

- ogólnie proszę o wyliczenie wydajności obecnej jednostki klimatyzacyjnej w odniesieniu do wszystkich sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu  (utrzymanie temperatury w zakresie +18 oC). Jeżeli przy planowanym obciążeniu pomieszczenia sprzętem będzie ona niewydajna – proszę o wymianę klimatyzacji – większa jednostka

- uruchomienie ze względów bezpieczeństwa dostępu na kartę. W zamrażarkach przechowywane są plazmidy i wirusy

-zamontowanie na okno folii odbijającej światło lub rolety