SYSTEM DO MIKRODYSEKCJI LASEROWEJ

| Producent: …………………………………………… Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………………………………... |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Mikroskop | TAK |  |  |
|  | Optyka: korygowana do nieskończoności obiektywy o długości optycznej 45 mm apochromatyczne oświetlenie we fluorescencji | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Statyw mikroskopu: odwrócony zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy obiektywów co najmniej 6 gniazdowy z funkcją automatycznego rozpoznawania zainstalowanych obiektywów automatyczne ustawianie ostrości w osi Z, krok 10 nm lub mniejszy, współosiowe osobne śruby mikro/makro wbudowane koło filtrów (reflektor) z miejscem na co najmniej 6 filtrów wbudowany 3-pozycyjny automatyczny zmieniacz powiększeń wyposażony co najmniej w soczewkę 1,6x wbudowany mechanizm pozwalający zachować płaszczyznę ostrości podczas eksperymentów czasowych | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | sterowanie mikroskopem przy pomocy panelu ciekłokrystalicznego umieszczonego w stacji dokującej | TAK / NIE |  | TAK- 5pkt NIE – 0pkt |
|  | wbudowane porty: |  |  |  |
|  | USB do podłączenia komputera | TAK / NIE |  | TAK- 3pkt NIE – 0pkt |
|  | TCPIP do podłączenia statywu do sieci komputerowej w celach diagnostycznych | TAK / NIE |  | TAK- 2pkt NIE – 0pkt |
|  | Dodatkowe koło filtrów FL: podwójne koło filtrów FL z oddzielnym miejscem na co najmniej 8 filtrów emisyjnych i 6 rozdzielaczy wiązki (beam splitter) szybkość zmiany filtrów emisyjnych poniżej 70 ms szybkość zmiany rozdzielaczy wiązki (beam splitter) poniżej 400 ms niezależne sterowanie każdym z kół filtrów z poziomu dostarczonego oprogramowania sterującego | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlacz fluorescencyjny: moduł oświetlacza fluorescencyjnego LED co najmniej 7 linii wzbudzeń: 630 nm, 590 nm, 555 nm, 511 nm, 475 nm, 430 nm, 385 nm kontrola i sterowanie oświetlaczem z poziomu dostarczonego oprogramowania sterującego | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Filtry do fluorescencji: filtr poczwórny do DAPI, FITC, TRITC i Cy5 filtr potrójny do CFP, YFP i mCherry filtr potrójny do DAPI FITC i TRITC/Cy3 filtr do DAPI filtr do FITC filtr do Cy3/Texas red | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlacz fluorescencyjny halogenkowy: oświetlacz halogenkowy do fluorescencji o mocy min.120 W regulacja natężenia świecenia podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oświetlacz do światła przechodzącego: oświetlacz LED temperatura barwowa 5600 K czas pracy co najmniej 10 000 godzin do używania z obiektywami o powiększeniu od 2,5x wyposażony w filtr szary | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kondensor: kondensor automatyczny o odległości roboczej co najmniej 26 mm apertura numeryczna co najmniej 0,55 | TAK TAK |  |  |
|  | Tubus binokularowy z możliwością odcięcia okularów od drogi optycznej | TAK |  |  |
|  | Okulary: powiększenie 10x pole widzenia co najmniej 23 mm | TAK TAK |  |  |
|  | Obiektywy: 5x/N.A. 0,25 10x/N.A. 0,5 20x/N.A. 0,40 LD korekcja na grubość szkiełka – półplanapochromat 40x/ N.A. 0,60 LD korekcja na grubość szkiełka – półplanapochromat 40x/ N.A. 1,2 imersja wodna, planapochromat, automatyczna korekcja na grubość szkiełka, kontrola korekcji z poziomu dostarczonego oprogramowania sterującego 63x/ N.A. 1,2 immersja wodna, planapochromat, automatyczna korekcja na grubość szkiełka, kontrola korekcji z poziomu dostarczonego oprogramowania sterującego | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Stolik: automatyczny sterowany joystickiem, powtarzalność pozycji co najmniej 1 µm w całym zakresie ruchu uchwyt na co najmniej 3 preparaty uchwyt do szalek Petriego o średnicy w zakresie co najmniej od 24 do 60 mm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Moduł do mikrodysekcji laserowej: |  |  |  |
|  | bezkontaktowy system do wycinania fragmentów z preparatów mrożonych, parafinowych, pojedynczych komórek, fragmentów komórek, chromosomów, cytospin | TAK / NIE |  | TAK- 5pkt NIE – 0pkt |
|  | wycinanie tkanek świeżych bezpośrednio ze szkiełek podstawowych | TAK |  |  |
|  | wycinanie tkanek archiwalnych bezpośrednio ze szkiełek podstawowych | TAK / NIE |  | TAK- 5pkt NIE – 0pkt |
|  | cięcie laserem impulsowym UV o długości fali 355nm manipulacja wyciętymi elementami tkanek w kierunku przeciwnym do siły grawitacji (w celu minimalizacji możliwości kontaminacji) oprogramowanie sterujące mikroskopem, modułem mikromanipulacji i kamerami cyfrowymi uchwyt na pojedyncze miniprobówki 500 µl na produkty mikrodysekcji uchwyt do stolika skaningowego na 3 szkiełka podstawowe możliwość użycia szkiełek z membraną dla oceny morfologii wyciętego materiału | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kamera cyfrowa monochromatyczna: kamera do akwizycji obrazów w trybie monochromatycznym do rejestracji obrazów fluorescencyjnych matryca CCD 1” minimum 6 MPixeli system chłodzenia, zapewniający dynamikę nie gorszą niż 1:2500 czas integracji – regulacja w zakresie co najmniej 1ms do 60s digitalizacja: nie gorsza niż 14 bitów /piksel binning minimum 5 x 5 w trybie obrazu monochromatycznego port typu USB 3.0 adapter do podłączenia kamery | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Kamera cyfrowa kolorowa: kamera do akwizycji obrazów kolorowych matryca CCD 1” minimum 6 MPixeli system chłodzenia, zapewniający dynamikę nie gorszą niż: 1:2500 czas integracji – regulacja w zakresie co najmniej 1ms do 60s digitalizacja: nie gorsza niż 14 bitów /piksel binning minimum 5 x 5 w trybie obraz kolorowy/ monochromatyczny port typu USB 3.0 adapter do podłączenia kamery | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące: program do akwizycji obrazów z kamer cyfrowych i sterowania zmotoryzowanym mikroskopem obrazy czarno-białe: 8 bitów, 10 bitów, 12 bitów, 14 bitów, 16 bitów obrazy kolorowe: 3x8 bitów, 3x12 bitów, 3x14 bitów, 3x16 bitów import plików: bmp, tif, jpg, j2k, jp2, gif, tga, png, cal, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp. eksport plików: bmp, jpg, j2k, tif, tga, png, psd, img, cmp obsługa formatów wideo AVI, MOV (Quicktime) obróbka graficzna: jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/zmiękczanie, redukcja szumów, odejmowanie tła, korekta nierównomierności oświetlenia, balans bieli wprowadzanie adnotacji: tekst, strzałki, prostokąty, okręgi, wskaźniki skali interaktywne pomiary: odległość, powierzchnia, obwód, promień, kąty, liczba wystąpień zarządzanie bazami obrazów (zapisywanie ilustracji razem z parametrami mikroskopu i eksperymentu, wskaźnikami skali i adnotacjami filtrowanie wg zadanych parametrów generowanie raportów, wydruki grupowanie i automatyczne wycinanie elementów, umieszczanie produktów mikrodysekcji w różnych naczyniach moduł do fluorescencji wielokanałowej | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| II. | Zestaw do zbierania i rejestracji obrazu | TAK |  |  |
|  | Jednostka centralna parametry umożliwiające bezproblemową pracę z mikroskopem, kamerami i oprogramowaniem minimalne wymagania dotyczące procesora: 4 - rdzeniowy, 3,0 GHz 10 MB/1600 MHz pamięć RAM minimum 32 GB minimalne wymagania dotyczące dysków twardych: 2 x 2 TB SATA 7200 rpm (pracujące jako 2 TB RAID 1 HDD) karta graficzna minimum 1 GB nagrywarka płyt DVD +/– RW wyposażona w odpowiednią ilość portów USB 2.0 i USB 3.0 | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Monitor LCD 27” | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy przekątna co najmniej 21” interaktywny rysik, umożliwiający precyzyjne zaznaczenie na preparacie obszaru mikrodysekcji | TAK TAK |  |  |
| III. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK Podać |  |
|  | Serwis świadczony będzie przez - | Podać |  |
|  | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |