OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System do analizy naczyń krwionośnych in vitro wraz z systemem regulującym podaż gazów

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ/ PUNKTACJA | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System do analizy naczyń krwionośnych in vitro za pomocą technik optycznych |
| IA | Jednokomorowy miograf ciśnieniowy do badań czynności małych naczyń krwionośnych | TAK |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ aparatu…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Miograf ciśnieniowy do badań czynności kaniulowanych małych naczyń krwionośnych w warunkach przepływu przez światło naczynia zbliżonych do fizjologicznych | TAK |  |
| 2 | Badanie naczyń o średnicy z zakresu minimum 60µm ÷ 1,2mm | TAK |  |
| 3 | Komora: Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej Konstrukcja pozwalająca na łatwe zawieszanie naczyń na kaniulach (orientacja kaniul może zostać zmieniana w w płaszczyznach XYZ) Pojemność pozwalająca zredukować ilość buforu niezbędną do przykrycia zawieszonego naczynia do maksimum 2ml | TAK TAK TAK |  |
| 4 | Wbudowany system podgrzewania buforu: Regulacja temperatury w zakresie co najmniej: 15-50°C Rozdzielczość temperatury: nie gorsza niż 0,1°C Stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,2°C | TAK TAK TAK/Podać |  |
|  | Stabilność temperatury lepsza niż: ± 0,2°C | TAK=3 pkt, NIE=0 pkt Podać |  |
| 5 | Ciśnienie: Regulowane w zakresie co najmniej 0 – 250 mmHg Rozdzielczość ciśnienia: nie gorsza niż 0,1 mmHg Stabilność ciśnienia: nie gorsza niż ±0,5 mmHg | TAK TAK TAK |  |
|  | Stabilność ciśnienia: lepsza niż ±0,5 mmHg | TAK=3 pkt, NIE=0 pkt podać |  |
| 6 | Czujnik siły : Do pomiaru sił w czasie rozciągania i kurczenia się naczyń Zakres pomiaru: minimum ± 200 mN Rozdzielczość czujnika siły: nie gorsza niż 0,01mN | TAK TAK TAK |  |
| 7 | Pomiar przepływu przez światło naczynia w zakresie minimum 15-4000µl/min | TAK |  |
| 8 | Oprogramowanie do regulacji temperatury i ciśnienia oraz akwizycji i analizy danych pomiarowych: Zainstalowane na komputerze Zamawiającego Automatyczna analiza obrazów zarejestrowanych obrazów video Jednoczesna akwizycja pomiarów średnicy kaniulowanych naczyń krwionośnych oraz przepływu przez światło naczynia | TAK TAK TAK |  |
|  | Śledzenie i obliczenia w czasie rzeczywistym: Wewnętrznej i zewnętrznej średnicy naczynia Grubości ścian naczynia Wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przekroju poprzecznego Przepływu Naprężenia ścinającego Oporu naczyniowego | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| IB | Jednokomorowy miograf ciśnieniowy do badań czynności dużych naczyń krwionośnych | TAK |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ aparatu…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Miograf ciśnieniowy do badań czynności kaniulowanych naczyń krwionośnych w warunkach przepływu przez światło naczynia zbliżonych do fizjologicznych | TAK |  |
| 2 | Badanie naczyń o średnicy z zakresu minimum 2,5 ÷ 6,0mm | TAK |  |
| 3 | Komora: Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej Konstrukcja pozwalająca na łatwe zawieszanie naczyń na kaniulach (orientacja kaniul może zostać zmieniana w w płaszczyznach XYZ) Pojemność komory 10 ± 0,5ml | TAK TAK TAK |  |
| 4 | Wbudowany system podgrzewania buforu: Regulacja temperatury w zakresie co najmniej: 15-50°C Rozdzielczość temperatury: nie gorsza niż 0,1°C Stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,2°C | TAK TAK TAK |  |
|  | Stabilność temperatury lepsza niż: ± 0,2°C | TAK=3 pkt, NIE=0 pkt Podać |  |
| 5 | Ciśnienie: Regulowane w zakresie co najmniej 0 – 250 mmHg Rozdzielczość ciśnienia: nie gorsza niż 0,1 mmHg Stabilność ciśnienia: nie gorsza niż ±0,5 mmHg | TAK TAK TAK |  |
|  | Stabilność ciśnienia: lepsza niż ±0,5 mmHg | TAK=3 pkt, NIE=0 pkt Podać |  |
| 6 | Oprogramowanie do regulacji temperatury i ciśnienia oraz akwizycji i analizy danych pomiarowych: Zainstalowane na komputerze Zamawiającego Automatyczna analiza obrazów zarejestrowanych obrazów video | TAK TAK |  |
|  | Śledzenie i obliczenia w czasie rzeczywistym: Wewnętrznej i zewnętrznej średnicy naczynia Grubości ścian naczynia Wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przekroju poprzecznego | TAK TAK TAK TAK |  |
| II | System regulujący podaż gazów |
| IIA | Półautomatyczny panel redukcyjny | TAK |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ aparatu…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Jednostopniowy, półautomatyczny panel redukcyjny z systemem przepłukiwania do gazów o wysokiej klasie czystości. | TAK |  |
| 2 | Ciśnienie wejściowe: 230 bar | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie wyjściowe 14 bar ±3 bary | TAK |  |
| 4 | Maksymalny przepływ minimum: 30,0 Nm3/h N2 | TAK |  |
| 5 | Membrana typu Hastelloy, lub równoważna w zakresie dokładności przetwarzania ciśnienia | TAK |  |
| 6 | Zawór regulacyjny i zawory odcinające | TAK |  |
| 7 | Półautomatyczne przełączanie butli | TAK |  |
| 8 | System przepłukiwania, zapobiegający przedostaniu się do instalacji tlenu i wilgoci podczas wymiany butli | TAK |  |
| 9 | Węże przyłączeniowe do butli | TAK |  |
| IIB | Jednostopniowy punkt poboru | TAK |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ aparatu…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Jednostopniowy punkt poboru przeznaczony do gazów czystych (o czystości 6,0) | TAK |  |
| 2 | Montowany na ścianie | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie wejścia: 40 bar | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie wyjścia regulowane w zakresie conajmnie 0,5-10,5 bar | TAK |  |
| 5 | Zawór odcinający | TAK |  |
| 6 | Przyłącza w postaci złączek zaciskowych na wejściu i wyjściu | TAK |  |
| 7 | Zawór regulacyjny igłowy na wyjściu z punktu poboru | TAK |  |
| IIC | Skrzynka sygnalizacyjna | TAK |  |
|  | Producent: …….….………………………………………………… Typ aparatu…………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Skrzynka sygnalizacyjna do monitorowania stanów alarmowych instalacji gazów | TAK |  |
| 2 | Ilość wejść: co najmniej 10 szt | TAK |  |
| 3 | Ilość wyjść alarmowych: co najmniej 2 sz. | TAK |  |
| III | Warunki serwisu gwarancyjnego |
| 1 | Okres gwarancji minimum 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK Podać | Podać w miesiącach ……………………………. |
| 2 | Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do naprawy: maksimum 72h | Punktacja: 72h-0 pkt 60h-2 pkt 48h-3 pkt 36h-4 pkt 24h-5 pkt | Podać w godzinach ……………………………… |
| 3 | Serwis Gwarancyjny świadczony będzie przez - | Podać |  |
| 4 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie - | Podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ……………………………………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |