ZP/72/2018                                                                                                                                 Gdańsk, dnia 14.08.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/72/2018 – Dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Pytanie 1 – 	Zwracamy się prośbą o zmianę błędnych jednostek określających zakres rozmiarów mierzonych pól z cm3 na cm2.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 2 – 	Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania w punkcie 1.18 detektora półprzewodnikowego Diode E do pomiaru wiązek fotonowych i elektronowych, którego zakres pomiaru pól wynosi od 1x1cm2 do 10x10cm2 dla wiązek fotonowych oraz od 1x1cm2 do 40x40cm2 dla wiązek elektronowych.

Odp. 	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu               w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 3 – 	Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania dawkomierza spełniającego wymagania IEC60731 (dawkomierze klasy referencyjnej) i IEC61674.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 4 – 	Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania barometru cyfrowego o dokładności ±3hPa±1 cyfra.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pytanie 5 – 	Wyposażenie dozymetryczne, którego wymaga Zamawiający jest wyrobem medycznym, a tym samym jest objęty obniżoną stawką VAT wynoszącą 8%. Wyposażenie dodatkowe, a w tym przypadku m.in. radiometr, termometry, barometr objęte są stawką VAT wynoszą 23%. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza cenowego w taki sposób, aby możliwe było rozdzielenie wyposażenie z różnymi stawkami VAT .

Odp. 	Zamawiający informuje, iż Wykonawca może dokonać podziału wiersza tabeli na tyle pozycji ile uzna za stosowne. Umożliwi to wprowadzenie pozycji wyposażenia z różną stawką VAT.

Pytanie 6 – 	Zamawiający dopuszcza jedynie PDF jako format przesyłanych danych oraz dopuszcza szyfrowanie programem 7-ZIP, który to generuje pliki z rozszerzeniem zip. Czy w tym wypadku dopuszcza się przesłanie pliku JEDZ jako zaszyfrowanego pliku PDF z rozszerzeniem *.zip? Czy zamawiający ewentualnie dopuszcza przesłanie pliku JEDZ jako niezaszyfrowanego pliku PDF?

Odp. 	Dokument JEDZ należy złożyć w formie przywidzianej w rozdz. X SIWZ. Zamawiający dopuszcza przesłanie pliku JEDZ jako zaszyfrowanego pliku PDF z rozszerzeniem *.zip.

Pytanie 7 – 	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przedmiotu zamówienia, który jest fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, pochodzi z bieżącej produkcji lub najpóźniej z 2017 roku, przy czym posiada aktualne świadectwo wzorcowania z 2018 roku.

Odp. 	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia.

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 14.08.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski